## 説明
測定機器 校正管理台帳（次回期限の自動計算）
■ この様式について
校正の期限管理と証明書の所在を1枚にまとめた台帳。校正の実施記録そのものは点検板側で扱う。
対象：ノギス・マイクロメータ・温度計・圧力計など、製品の合否判定に使う測定機器。指示書セクション7の「校正管理台帳＝管理板／校正の実施記録＝点検板」の切り分けに従う。
管理板（KANRIBAN）が無料で配布している管理帳票のテンプレートです。
社内での複製・改変・印刷は自由です。列の追加・削除も自由に行ってください。
要らない列は消してお使いください。必要になりやすい項目を先に入れてあります。
テンプレートそのものの再配布・販売はご遠慮ください。
■ 法令根拠と保存期間
・保存期間：—（法令上の義務はない。ISO9001の認証を受けている場合は自社の文書管理規程による）
・この帳票そのものに法令上の作成義務はありません。実務上の管理表です。
・条文の確認：2026-08-18 ISO9001:2015 の該当箇条は 7.1.5 監視及び測定のための資源（7.1.5.2 測定のトレーサビリティ）
■ この帳票を見る人と、その人が確認すること
場面：ISO9001の審査、顧客の工程監査、測定値を疑われたとき
読み手：審査員／顧客の品質担当／自社の品質保証・製造
［最初に見られるところ］
・合否判定に使う機器が校正期限内か
・校正証明書がすぐ出せるか
・社内校正の場合、基準器の校正がされているか
・期限切れの機器で測った製品の範囲を特定できるか
［矛盾を疑われるところ］
・前回校正日＋周期と次回期限が合わない
・校正証明書番号が空欄のまま合格になっている
・廃棄した機器が現役として残っている
■ 記載する項目
1. 管理番号
2. 機器名・型式
3. メーカー・製造番号
4. 設置場所・管理部署
5. 測定範囲・精度
6. 校正周期
7. 前回校正日
8. 次回校正期限（自動計算）
9. 残日数
10. 校正方法（外部委託／社内）
11. 校正機関名
12. 校正証明書の番号・保管場所
13. 判定（合格／調整／廃棄）
■ よくある不備
・校正証明書がどこにあるか台帳に書いておらず、審査のたびに探している
・校正周期を切らした機器で測った製品の範囲（さかのぼり調査）を決めていない
・社内校正の基準器そのものの校正が管理されていない
・合否判定に使わない参考用の計器まで台帳に載せ、運用が回らなくなっている
■ シート構成
「記入シート」… PCで入力するためのシートです。横長のレイアウトになっています。
「記入例」… 書き方の例が入っています。使い方の参考にしてください。
「A4印刷用」… 印刷して手書きするためのシートです。行を高くし、見出しが全ページの先頭で繰り返されます。
■ 使い方
1. 前回校正日と校正周期を入れると、次回校正期限・残日数・判定が自動で出ます。期限切れは赤、30日以内は「要手配」と出ます。
2. I列で「合否判定に使用するか」を分けます。参考用の計器まで全部台帳に載せると運用が回りません。管理対象を絞ってください。
3. 社内校正をする機器は、Q列に基準器の管理番号を書きます。基準器そのものの校正が管理されていないのが、よくある不備です。記入例では M-010 の基準器を M-901 として登録しています。
4. 校正証明書の番号と保管場所を必ず書いてください（R列・S列）。審査のたびに探す時間がなくなります。
5. 期限切れの機器で測定していたことが分かったら、その機器で測った製品の範囲を遡って調査します。U列が「未実施」のままだと赤くなります。
■ 免責
本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。
保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。
実際の義務内容は e-Gov法令検索（https://laws.e-gov.go.jp/）および所管官庁にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。
管理板（KANRIBAN） https://kanri.tenkenban.com/seizo/hozen/sokutei-kiki-kosei-daicho/
現場で点検・確認するための様式は 点検板 https://tenkenban.com/
更新日 2026-08-19

## 記入シート
測定機器 校正管理台帳（次回期限の自動計算）
事業場 |  |  |  | 基準日 |  |  | 管理責任者
管理番号 | 機器名 | 型式 | メーカー | 製造番号 | 設置場所・管理部署 | 測定範囲 | 精度・許容差 | 合否判定に 使用するか | 校正周期 (か月) | 前回校正日 | 次回校正期限 (自動) | 残日数 | 期限 判定(自動) | 校正方法 | 校正機関名 | 社内校正の場合の 基準器 管理番号 | 校正証明書 番号 | 証明書の保管場所 | 判定 | 期限切れで測定した 製品の遡り調査 | 備考
[8 empty] | ISO9001 7.1.5 | [7 empty] | ISO9001 7.1.5.2
【根拠となる法令等】この台帳そのものに法令上の作成義務はありません。ISO9001:2015 の 7.1.5 監視及び測定のための資源（7.1.5.2 測定のトレーサビリティ）に対応する記録として使えます。校正の実施記録そのものは点検板の様式をご利用ください。
【保存期間】—（法令上の義務はない。ISO9001の認証を受けている場合は自社の文書管理規程による）
【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません（様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています）。
保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。
管理板（KANRIBAN） https://kanri.tenkenban.com/seizo/hozen/sokutei-kiki-kosei-daicho/ 更新日 2026-08-19 ／ 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/
Formulas:
次回校正期限 (自動) = IF(OR([前回校正日]="",[校正周期 (か月)]=""),"",EDATE([前回校正日],[校正周期 (か月)]))
残日数 = IF([次回校正期限 (自動)]="","",[次回校正期限 (自動)]-TODAY())

## 記入例
測定機器 校正管理台帳（次回期限の自動計算） 【記入例】
事業場 | △△工場 |  |  | 基準日 | 2026-08-19 |  | 管理責任者 | 品証 大野
管理番号 | 機器名 | 型式 | メーカー | 製造番号 | 設置場所・管理部署 | 測定範囲 | 精度・許容差 | 合否判定に 使用するか | 校正周期 (か月) | 前回校正日 | 次回校正期限 (自動) | 残日数 | 期限 判定(自動) | 校正方法 | 校正機関名 | 社内校正の場合の 基準器 管理番号 | 校正証明書 番号 | 証明書の保管場所 | 判定 | 期限切れで測定した 製品の遡り調査 | 備考
[8 empty] | ISO9001 7.1.5 | [7 empty] | ISO9001 7.1.5.2
M-001 | デジタルノギス | CD-15APX | ミツトヨ | 19012345 | 第1製造課 | 0〜150mm | ±0.02mm | 使用する | 12 | 2026-03-10 |  |  |  | 外部委託 | ○○計測サービス |  | C-260310-01 | 品証 施錠キャビネット | 合格 | 不要
M-002 | マイクロメータ | MDC-25MX | ミツトヨ | 20034567 | 第1製造課 | 0〜25mm | ±0.002mm | 使用する | 12 | 2025-09-05 |  |  |  | 外部委託 | ○○計測サービス |  | C-250905-03 | 品証 施錠キャビネット | 合格 | 不要 | 期限が近い
M-010 | デジタル温度計 | TX-1002 | 横河 | 21005678 | 塗装乾燥炉 | -50〜1200℃ | ±1.0℃ | 使用する | 6 | 2026-05-20 |  |  |  | 社内校正 | 自社 | M-901（標準温度計） | IN-260520-02 | 品証 施錠キャビネット | 合格 | 不要
M-901 | 標準温度計（基準器） | TS-9000 | 横河 | 18009012 | 品証室 | -50〜1200℃ | ±0.1℃ | 使用する | 12 | 2026-01-15 |  |  |  | 外部委託 | △△校正センター（JCSS） |  | JCSS-260115 | 品証 施錠キャビネット | 合格 | 不要 | 社内校正の基準器
M-020 | 簡易照度計 | LX-100 | — | 22001234 | 事務所 | 0〜20000lx | ±5% | 参考用（管理対象外） | [5 empty] | — | — |  |  | — | — | 不要 | 合否判定に使わないため管理対象外
【根拠となる法令等】この台帳そのものに法令上の作成義務はありません。ISO9001:2015 の 7.1.5 監視及び測定のための資源（7.1.5.2 測定のトレーサビリティ）に対応する記録として使えます。校正の実施記録そのものは点検板の様式をご利用ください。
【保存期間】—（法令上の義務はない。ISO9001の認証を受けている場合は自社の文書管理規程による）
【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません（様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています）。
保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。
管理板（KANRIBAN） https://kanri.tenkenban.com/seizo/hozen/sokutei-kiki-kosei-daicho/ 更新日 2026-08-19 ／ 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/
Formulas:
次回校正期限 (自動) = IF(OR([前回校正日]="",[校正周期 (か月)]=""),"",EDATE([前回校正日],[校正周期 (か月)]))
残日数 = IF([次回校正期限 (自動)]="","",[次回校正期限 (自動)]-TODAY())

## A4印刷用
測定機器 校正管理台帳（次回期限の自動計算）
事業場 |  |  |  | 基準日 |  |  | 管理責任者
管理番号 | 機器名 | 型式 | メーカー | 製造番号 | 設置場所・管理部署 | 測定範囲 | 精度・許容差 | 合否判定に 使用するか | 校正周期 (か月) | 前回校正日 | 次回校正期限 (自動) | 残日数 | 期限 判定(自動) | 校正方法 | 校正機関名 | 社内校正の場合の 基準器 管理番号 | 校正証明書 番号 | 証明書の保管場所 | 判定 | 期限切れで測定した 製品の遡り調査 | 備考
[8 empty] | ISO9001 7.1.5 | [7 empty] | ISO9001 7.1.5.2
【根拠となる法令等】この台帳そのものに法令上の作成義務はありません。ISO9001:2015 の 7.1.5 監視及び測定のための資源（7.1.5.2 測定のトレーサビリティ）に対応する記録として使えます。校正の実施記録そのものは点検板の様式をご利用ください。
【保存期間】—（法令上の義務はない。ISO9001の認証を受けている場合は自社の文書管理規程による）
【ご利用にあたって】本様式は法令および公表資料をもとに整理した参考資料です。法令で定められた様式そのものではありません（様式が定められているものは、その旨を説明シートに明記しています）。
保存年数・起算日・提出期限・記載事項は、事業の種類・規模・所管行政庁の運用により異なります。実際の義務内容は e-Gov法令検索および所管官庁にご確認ください。
本様式の利用によって生じたいかなる損害についても、当サイトは責任を負いません。法改正により内容が古くなる場合があります。
管理板（KANRIBAN） https://kanri.tenkenban.com/seizo/hozen/sokutei-kiki-kosei-daicho/ 更新日 2026-08-19 ／ 現場で点検・確認する様式は 点検板 https://tenkenban.com/
Formulas:
次回校正期限 (自動) = IF(OR([前回校正日]="",[校正周期 (か月)]=""),"",EDATE([前回校正日],[校正周期 (か月)]))
残日数 = IF([次回校正期限 (自動)]="","",[次回校正期限 (自動)]-TODAY())